### РЕГИСТРАТОРЫ  ПЕРЕГРУЗКИ

## РП-25, РП-50, РП-125, РП-250, РП-500, РП-1250

# П А С П О Р Т

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт является документом, устанавливающим правила эксплуатации, транспортирования и хранения регистратора перегрузки   типа РП (далее - регистратора).

1.2. Перед началом эксплуатации регистратора необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Регистратор предназначен для автоматической регистрации нагрузки по току в трехфазных линиях электропередач переменного тока промышленной частоты  50 Гц напряжением 220/380 В с целью выявления перегрузок, определения пиковых нагрузок, анализа распределения нагрузки во времени.

При косвенном подключении через трансформаторы  тока  регистратор может устанавливаться в линиях на  любое напряжение.

2.2. Регистратор контролирует величину полного тока в каждой фазе линии, усредненного в интервале 1/2 часа,  и в случае  его превышения   величины заданной уставки Iпр фиксирует в памяти    его значение,  дату и время  наблюдения. Регистратор обеспечивает передачу накопленных данных в компьютер для последующей обработки и анализа.

2.3.Питание регистратора осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 +/-22) В  или (380 +/-38) В  частоты 50 +/- 0,4 Гц.

2.4. Регистратор изготовлен в исполнении УХЛ категории 3 и предназначен для работы при температуре окружающей среды от -40 до +40 град. С при относительной влажности до 95 %.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Диапазон  контролируемых токов :

- РП -     25       -  от   2.0  до     50.0  А;

- РП -     50       -  от   4.0  до   100.0  А;

- РП -   125       -  от    10  до      250  А;

- РП -   250       -  от    20  до      500  А;

- РП -   500       -  от    50  до    1000  А;

- РП - 1250       -  от  100  до    2500  А.

3.2.Пределы   уставки  тока порога регистрации   Iпр :

- РП -     25       -  от   0    до        25  А;

- РП -     50       -  от   0    до        50  А;

- РП -   125       -  от   0    до      125  А;

- РП -   250       -  от   0    до      250  А;

- РП -   500       -  от   0    до      500  А;

- РП - 1250       -  от   0    до    1000  А.

3.3. Габаритные размеры регистратора без датчиков тока - не более 105 x 75 x 78 мм.

3.4. Габаритные размеры датчиков тока регистратора (внутренний x внешний диаметр x высота, мм):

- РП  -     25    -  18 x 62 x 20;

- РП  -     50    -  18 x 62 x 20;

- РП  -   125    -  42 x 90 x 24;

- РП  -   250    -  42 x 90 x 24;

- РП  -   500    -  65 x 122 x 25;

- РП  - 1250    -  65 x 122 x 25.

3.5 Масса регистратора   - не более 2,5 кг.

3.6. Габаритные размеры пульта управления ПУ-04 -не более 85 x 145 x 45 мм.

3.7 Масса пульта   - не более 0.5 кг.

3.8. Габаритные размеры устройства считывания данных -не более 85 x 145 x 45 мм.

3.9 Масса устройства считывания данных - не более 0.5 кг.

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1.В комплект поставки регистратор входят:

Регистратор                                      1 шт.

Паспорт        	                           1 шт.

Модуль памяти     	                           1 шт.

Пульт ПУ-04        	                           1 шт.*

Устройство  считывания  данных    1 шт.*

*ПРИМЕЧАНИЕ.

Пульт управления и индикации ПУ-04 и устройство считывания данных включаются в комплект поставки регистратора по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать  любое количество регистраторов.

5.УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕГИСТРАТОРА

5.1.Внешний вид регистратора и пульта управления показаны на рис.1.

5.2.Внешний вид устройства считывания данных и модуля памяти  показаны на рис.2.

5.3.Схема подключения регистратора  к контролируемой электролинии показана на рис.3.

5.4.Регистратор (рис.1а) является электронным прибором, производящим измерение и анализ токов в 3-х  фазах контролируемой электролинии посредством датчиков тока 6,7,8.

Результаты измерения токов Ia, Ib, Ic, усредненные в интервале времени 1/2 часа, сравниваются с заданным значением уставки порога регистрации Iпр и в случае ее превышения  значения токов и время регистрации передаются в модуль памяти 5 (МП), устанавливаемый в специальный карман 18 регистратора.

МП представляет собой малогабаритный съемный блок, взаимодействующий с регистратором посредством электромагнитной связи. При необходимости МП может быть оперативно снят и доставлен в офис для получения и обработки накопленных в нем данных. Информационная емкость МП составляет 1024 записи.

Встроенный счетчик перегрузок (СП) фиксирует число получасовых интервалов, в которых зафиксировано превышение уставки Iпр с установленной даты.

Для отсчета реального времени регистратор имеет встроенные часы/календарь.

На передней панели регистратора  расположены два световых индикатора 1 и 2, с помощью которых осуществляется индикация режима его работы, а так же инфракрасный (ИК) оптический излучатель 4 и приемник 3.

Свечение  индикатора  "РАБОТА"  1  свидетельствует о наличии напряжения питания регистратора.

Красный индикатор "АВАРИЯ'"  2 включается  при обнаружении хотя бы  одной перегрузки.

Питание регистратора  обеспечивается наличием переменного напряжения сети   220  или 380 В частоты 50 Гц между  его выводами  9  и 10.

5.5. Пульт управления и индикации  (рис.1б) представляет собой малогабаритный прибор с автономным питанием, предназначенный для дистанционного считывания информации с регистратора и ее отображения на экране цифрового дисплея, а  также для программирования регистратора. Один пульт может работать с любым количеством регистраторов.

5.6.Регистратор  и пульт  обмениваются информацией  по оптическому инфракрасному  каналу связи, который обеспечивается инфракрасными излучателями 4,16,18 и приемниками 3 и 17. Дальность связи находится в пределах от 5 до 20 см.

5.7. Устройсво считывания данных (рис.2а) предназначено для считывания данных из МП и передачи ее в компьютер для обработки и анализа. Устройсво работает с компьютерами типа IBM PC/AT или ХТ и совместимыми с ними через последовательный порт (СOM1-COM4).

6.УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Во избежание поражения электрическим током все виды работ по монтажу и подключению регистратора допускается производить только при полном снятии напряжении  в  сети.

6.2.  Запрещается эксплуатация регистратора во взрывоопасных помещениях.

7.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

7.1.Регистратор рекомендуется устанавливать в шкафах совместно с другим электрооборудованием. Допускается открытая установка регистратора. Для крепления в его корпусе предусмотрены два  монтажных  отверстия.

7.2.Подключение регистратора производится в соответствии со схемой  рис.2.

8. ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Перед началом работы регистратор необходимо запрограммировать, т.е. установить требуемое значения уставки тока порога регистрации Iпр, установить при необходимсти встроенные часы/календарь, сбросить счетчик перегрузок .

8.2. Программирование допускается производить в лабораторных условиях до установки его в электросистему.

8.3.При подаче напряжения сетевого питания регистратор готов к работе.

8.4.Считывание информации с регистратора осуществляется с помощью  пульта управления и индикации ПУ-04  в следующем порядке:

8.4.1. Нажмите и удерживайте кнопку "ПИТАНИЕ" пульта до окончания сеанса работы. На дисплее появится сообщение:

##### ПУЛЬТ  04

Если изображение не появляется или оно недостаточно контрастно, то это свидетельствует о чрезмерном разряде элементов питания пульта, и их необходимо заменить.

8.4.2. Поднесите пульт к регистратору на расстояние 10-20 см, совместив ось ИК-излучателя регистратор и ИК-приемника пульта. Появится знак " * " в правом верхнем углу индикатора - информация считана. На дисплее отображается информация страницы N0 (нумерация страниц условная).

"Мерцающий" знак " * " в правом верхнем углу индикатора свидетельствует о наличии оптической связи между регистратор и пультом.

8.5.Отображаемая информация размещается на двух страницах, последовательное переключение которых осуществляется с помощью кнопок "ВЫБОР СТРАНИЦЫ" в прямом или обратном порядке.

8.5.1. На странице N0 дисплея отображается:

- тип регистратора и его серийный номер;

- текущая дата и время;

- дата и время сброса счетчика перегрузок;

- текущее состояние  счетчика перегрузок.

8.5.2. На странице N1 дисплея отображается текущая нагрузка в линии - токи фаз Ia, Ib, Ic.

8.6. Программирование регистратора.

8.6.1.Произведите считывание информации с регистратора в соответствии с п.8.4.

8.6.2.Нажмите однократно кнопку "ВЫБОР  ПАРАМЕТРА" пульта.

На экране дисплея отображается меню:

#### СБРОС CП

#### ЧАСЫ

УСТ. Iпр

8.6.3.Нажатием кнопок "^" или "V"  установите маркер  ">>" на  раздел УСТ. Iпр

.

8.6.4.Повторно нажмите  кнопку " ВЫБОР  ПАРМЕТРА " пульта - на экране дисплея отображается обозначение и текущее значение уставки:

###### Iпр

220				220

где 220 - текущее значение уставки .

8.6.5.Нажатием кнопок "^" или "V" н установите новое значение параметра (отображается справа). Для ускоренного изменения параметра удерживайте кнопку  "^" или "V" в нажатом состоянии.

8.6.6.Произведите запись измененного значения уставки в регистратор, для чего поднесите пульт  к регистратор на расстояние 5-15 см, совместив ось ИК-излучателя пульта и ИК-приемника регистратор. Запись будет закончена, когда значение параметра, отображаемое слева, совпадет с установленным, после чего отпустите кнопку "ПИТАНИЕ".

8.7. Корректировка часов / календаря.

8.7.1.Произведите считывание информации с регистратор в соответствии с п.8.4.

8.7.2.Нажмите однократно кнопку "ВЫБОР  ПАРМЕТРА" пульта.

8.7.3.Нажатием кнопок "^" или "V"  установите маркер  ">>" на  раздел ЧАСЫ.

8.7.4.Повторно нажмите  кнопку "ВЫБОР  ПАРМЕТРА" пульта - на экране дисплея отображается обозначение и текущее значение выбранного параметра, например:

#### МИНУТ

29				29

где 29 - текущее значение счетчика минут.

8.7.5.Нажатием кнопок "^" или "V" н установите новое значение параметра (отображается справа). Для ускоренного изменения параметра удерживайте кнопку  "^" или "V" в нажатом состоянии.

8.7.6.Произведите запись измененного значения параметра в регистратор, для чего поднесите пульт  к регистратор на расстояние 5-15 см, совместив ось ИК-излучателя пульта и ИК-приемника регистратор. Запись будет закончена, когда значение параметра, отображаемое слева, совпадет с установленным.

8.7.7.Повторным нажатием кнопки  " ВЫБОР  ПАРМЕТРА"  выберите следующий параметр, повторите п. 8.7.5-8.7.6 для установки других параметров.

8.7.8.После корректировки всех параметров отпустите кнопку "ПИТАНИЕ".

8.8. Очистка счетчика перегрузок.

8.8.1.Произведите считывание информации с регистратора в соответствии с п.8.4.

8.8.2.Нажмите однократно кнопку " ВЫБОР  ПАРМЕТРА " пульта.

8.8.3.Нажатием кнопок "^" или "V"  установите маркер  ">>" на  раздел СБРОС .

8.8.4.Нажмите повторно кнопку  "ВЫБОР  ПАРМЕТРА" пульта. Удерживайте пульт на связи с регистратором до получения сообщения  ИСПОЛНЕНО, после чего отпустите кнопку "ПИТАНИЕ".

После выполнения данной операции счетчик перегрузок регистратора будет обнулен, в памяти регистратора зафиксируется новая дата/время сброса, модуль памяти очищен (все ранее записанные данные стерты).

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание регистратор заключается в периодическом удалении пыли и других загрязнений c поверхностей ИК-излучателя и ИК-приемника регистратора чистой салфеткой. Загрязнения могут являться причиной нарушения оптической связи между регистратором и пультом.

10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Регистратор является сложным электронным изделием, ремонт которого возможен только в условиях предприятия - изготовителя. При возникновении любых неисправностей следует обращаться на предприятие - изготовитель регистратора.

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу регистратора в течение одного года с момента продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации.